HT2数字化消解仪

使用说明书

HT2数字化消解仪是一种专用于对分析测试试剂作加热消解的电控装置，由温检系统和单片机智能控制电路组成，具有结构简单、性能可靠、操作方便的特点，可广泛用于生物、化学、环保等分析测试行业的试剂消解及其它相关场合。

- 主要技术参数

  - 供电电源：交流220伏±10%

  - 功    率：≤200W

  - 消解温度：100℃/165℃

  - 消解孔：8孔

  - 预热时间：＜30分钟

  - 温度精度：±1℃

  - 消解时间：30分钟和120分钟可选档

  - 外型尺寸：223mm×150mm×102mm

  - 使用环境温度：－10℃～50℃

- 仪器结构

图1  面板图        图2  顶图      图3 后侧图

仪器面板如图1。其中：

- 数码显示器 — 用于显示仪器的工作状态和剩余加热时间

2、3、4 分别为黄、绿、红灯 — 用来指示仪器操作的阶段

- 确定键按键 — 用来确认消解加热的开始

- 电源开关  — 用来开关电源

- 消解加热时间选择键— 用于预先设定消解加热的时间

仪器顶图如上图2。其中：

- 插孔（直径16.5mm）— 用来插入装有被消解溶液的试剂管

仪器后侧图如上图3。其中：

- 熔断保险丝管 — 熔断电流2A，当仪器发生故障，此管烧断后可以更换

- 电源插座 — 用来引入交流220伏市电电源

- 温度设定开关—“I”下按：165℃，“O”下按100℃

- 操作与使用

  - 在上电使用本装置时，先选择好要消解加热的时间、温度。当时间选择开关位于左端时，消解加热时间为30分钟，位于右端时，消解加热时间为120分钟。当温度选择开关问处于“1”状态时，消解加热温度为165℃，当温度选择开关问处于“0”状态时，消解加热温度为100℃。

  - 将本仪器后端的电源插座接上，再将仪器前端的电源开关按下，此时面板上的红色指示灯亮，数码管显示为“— — —”，表明电源已经接入，仪器开始升温。

  - 当温度达到设定温度后时，仪器的黄色指示灯不停的闪烁，数码管显示为“P  P  P”，蜂鸣器发出长促的鸣叫声。

  - 当温度值达到设定温度后，用户可以在任何时间放入待消解的试剂管，然后即刻按下“确定”键，此时消解加热开始。数码管此时显示用户设定的消解时间值：“ 3 0”或“1 2 0”，对应为30分钟或120分钟，然后数码管的显示值开始每隔一分钟递减1。

  - 当数码管显示值递减为“0 0 0”时，蜂鸣器将发出持续一分钟短促鸣叫，指示灯中的黄灯、绿灯不停的闪烁，表明消解时间已到，此时用户可以将试剂管从消解仪中取出，以便对其中的化学试剂作仪器测量。

  - 如用户要再次消解另外一批样品，重复步骤4和5。

# Text boxes

6

1

3

5

3

2

7

5

4

4

2