金坛市泰纳仪器厂

产品使用说明书

CCX1000型直读式测尘仪

感谢您选购本产品！为了保证安全并获得最佳效能，安装、使用产品前，请详细阅读本使用说明书并妥善保管，以备今后参考。

目    次

- 概述………………………………………………………………………1

- 结构特征与工作原理……………………………………………………1

- 技术指标…………………………………………………………………3

- 尺寸、重量………………………………………………………………4

- 安装与调试………………………………………………………………4

- 使用与操作………………………………………………………………4

- 故障分析与排除…………………………………………………………8

- 保养与维修………………………………………………………………8

- 包装和标志………………………………………………………………9

- 运输、贮存………………………………………………………………9

- 开箱及检查………………………………………………………………9

- 售后服务…………………………………………………………………9

- 概述

产品特点：

CCX1000型直读式测尘仪是以β射线吸收法为原理，根据MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》和Q/3200FYKJ012-2004《CCX1000型直读式测尘仪》企业标准及GB3836.4-2000标准中ExibⅠ等级（本质安全型）防爆设计的粉尘浓度测量仪器, 该仪器的呼吸性粉尘分离装置的分离效能完全符合”BMRC”国际标准曲线的要求，能准确、及时地反映接尘人员吸入的呼吸性粉尘质量和不同粉尘作业场所中粉尘的污染状况，为正确评价作业场所的卫生状况提供可靠数据。

主要用途及使用范围：

本仪器适用于煤矿作业环境中进行现场快速测定呼吸性粉尘和总粉尘浓度,并直接读数。

品种、规格：

本仪器粉尘浓度测量范围为0.1 mg/m3～1000mg/m3。

型号的组成及其代表意义：

C    C     X     1000

主要参数，测量范围mg/m3

测量原理，放射线

测尘对象，煤尘

测定器

使用环境条件：

贮存温度：-40℃～55℃；

工作温度： 0℃～40℃；

相对湿度：≤95%（25℃）；

大气压：80kPa～110kPa。

工作条件：

本仪器可用于具有煤尘、瓦斯爆炸危险性的环境中监测粉尘浓度。

对环境及能源的影响：

本仪器对环境及能源无任何影响。

安全：

本仪器为矿用本质安全型仪器，其安全性能符合符合GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求、GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”的有关规定,用户不得改变本安电路元件的规格、型号及参数。

- 结构特征与工作原理

CCX1000型直读式测尘仪由采样头（包括总粉尘采样头和呼吸性粉尘采样头）、检测装置、本安电源、单片机系统及采样流量控制系统组成。仪器的外形结构图如图1所示，面板示意图如图2所示。CCX1000型直读式测尘仪工作原理如图3所示。

其工作原理是：首先将放好采样滤膜的滤膜夹插入检测装置内，由装置内的检测系统对空白滤膜的质量进行测量，测量结果计为N1并存储，再将滤膜夹抽出放入采样头后的采样装置内开始采样，采样由微电机带动薄膜泵工作，造成负压将含尘空气抽入装置内的滤膜上，与采样同步的计时显示器开始计时，数码显示的数字表

1      2                   3               4       5

6

7

1.采样头  2.采样装置  3.提手  4.显示屏  5.检测装置  6.键盘区  7.三角架连接处

图1   CCX1000型直读式测尘仪外形结构图

图2   CCX1000型直读式测尘仪面板示意图

示采样时间，当测尘仪停止采样时数码显示出总的采样时间，并自动存储下来，然后将滤膜夹抽出插入到检测装置内对采样后的滤膜质量进行测量，测量结果计为N2并存储，最后由单片机进行数据处理并计算出粉尘浓度显示在显示屏上，并自动存储下来。

检测系统的测量原理：本仪器的检测系统由β射线源、检测元件组成。当β射线穿过介质时，β粒子与介质的原子相互作用，并以多种形式表现出来，如弹性散射、电离和激发等，这种相互作用，使得原来入射的能量和数量都将发生不断的变化，这个过程称为介质对β射线的吸收。当β粒子能量被吸收时，粒子数量便减少，而当使用低能β射线时，其质量吸收系数为一常数，其衰减规律可用特定方程式来表达。由该表达式计算出采样前后的β粒子的减少量，在上述采样流量及采样时间的条件下即可直接计算出粉尘浓度值。

图3 CCX1000型直读式测尘仪工作原理图

1.采样头    2.采样装置    3.涡街流量计    4. 薄膜泵  5. 微电机  6. 单片机  7.检测装置

- 技术指标

粉尘浓度测量范围：0.1mg/m3～1000mg/m3。

粉尘浓度测量相对误差：≤±25%。

稳定性相对误差：≤±2.5%。

采样流量：15L/min。

防爆型式：矿用本质安全型。

防爆标志：ExibI。

电源：由两组2节ICP7S型号的锂电池串联供电，每组电池串联三只0.51Ω/20W 的水泥电阻，串联后为1.53Ω/60W，然后用环氯树脂灌封为一体，构成本安电池组件。=7.4V ，=8.3V ，=4.2A 其最高表面温度≤150℃。火花试验应符合GB3836.4-2000的要求。

- 尺寸、重量

外形尺寸：270㎜×180㎜×160㎜；

重量：≤4㎏

- 安装与调试

CCX1000型直读式测尘仪属便携式仪器，测尘时安装在三角支架上固定使用，采样头迎着风流方向。

- 使用与操作

准备：CCX1000型直读式测尘仪使用前必须用配套的专用充电器进行充电，充电器电源为220V、50Hz的交流电。红色二极管亮表示充电器的电源已接通，充电完成时，二极管变为绿色光，充电时间一般为14h左右。

冲击式粉尘分离装置的应用：当需要采取呼吸性粉尘时，在仪器前端接上冲击式粉尘分离头。含尘气流通过分离器，在惯性作用下，将较粗大的粉尘捕集在抹有硅油的玻璃板上，细微的呼吸性粉尘则绕过玻璃板被阻留在纤维滤膜上，由仪器的检测系统测出呼吸性粉尘的质量浓度。

总粉尘采样头的使用：如果只测总粉尘而不测呼吸性粉尘，此时，将总粉尘采样头旋在主机上即可。

使用器材

冲击式粉尘分离装置或总粉尘采样头；

玻璃冲击板：Φ20㎜无色玻璃板；

30×22㎜纤维滤膜；

硅油：7501型真空硅脂；

滤膜夹；

不锈钢镊子。

将玻璃板洗涤浸泡，用清水洗净，再用无水酒精棉球擦干；

用清洁的玻璃棒沾取少量硅油均匀涂于玻璃板上，然后将它装在分离器的突台上，用金属环压紧，再旋上头盖。冲击式分离器结构示意图见图4。

1.基座      2.玻璃片载体       3.螺旋头

图4   冲击式分离器结构示意图

将30×22㎜纤维滤膜用镊子放入滤膜夹，应保证滤膜不露出滤膜夹边缘，并必须保证滤膜的平展，将滤膜夹插入检测装置中检测采样前的滤膜质量，测定N1值后，将滤膜夹抽出插入采样装置中准备进行采样；

注：滤膜的平展度是保证测尘准确度的重要因素之一，安放滤膜时一定要确保滤膜的平展度良好。

将冲击式分离器旋入测尘仪主机即可准备使用；

若要测总粉尘，将总粉尘采样头旋入测尘仪主机即可准备使用。

采样完成后，将滤膜夹从采样装置中抽出插入到检测装置内，对滤膜上的粉尘质量（N2值）进行测量。

粉尘浓度测定步骤：

粉尘浓度的测量可以概括为四个步骤：测量N1值	启动抽气系统并开始        采样             测量N2值、计算并显示所测粉尘浓度          存储数据。详尽说明如下：

仪器的开关由“开关”键控制。

开机后仪器进行预热，预热时间200s，若不进行预热可按“放弃”键退出预热，仪器进入主功能菜单。

主功能菜单如图所示：

用户按键盘上的1、2、3、4键分别进入各功能选项。

a、浓度测量

进入浓度测量功能选项后，仪器显示如下图所示：

将放有空白滤膜的滤膜夹插入检测装置内，按“确认”键开始测量N1值（时间30秒），仪器显示如下：

时间进入倒计时，时间到30S后仪器显示如下：

注：若测量N1有误，用户可按“放弃”键重新测量N1值。

按“确认”键则仪器进入下一个菜单，如下图所示：

此时将滤膜夹从检测装置中抽出插入到采样装置中，并将采样头拧紧准备采样。

用户可按键盘上的数字键输入采样时间（1—3600S），采样时间为四位数字，若不足四位请在数字前加输“0”补够四位。

注：用户可按“放弃”键对采样时间进行重新输入。

用户按“确认”键仪器显示如下图所示：

时间采用正计时，有下列三种情况之一计时停止，采样时间以采样停止时间参与计算。

- 输入采样时间到

- 用户按“放弃”键终止采样

- 负载过大仪器自动停止采样

采样时间到后仪器显示如下图：

此时用户将采样头旋出，并将滤膜夹从采样装置中抽出插入检测装置中，准备检测采样后的滤膜质量，按“确认”键仪器开始测量N2值。（N2测量操作同测N1过程）

N2测量后，用户按“确认”键仪器显示如下：

若用户测量的是呼吸尘，请按键盘上的数字键“1”，则所存的粉尘浓度存入编号为××的呼吸尘存储区。

若用户测量的是总尘，请按键盘上的数字键“2”，则所存的粉尘浓度存入编号为××的总尘存储区。

此时粉尘浓度测量过程完毕。

b、参数设置

进入参数设置功能选项后仪器显示如下：

C1为六位数，若不足六位，请在后面加输“0”补足六位。

参数输完后，若用户不想改变现有参数则按“放弃”键放弃改变参数。用户按“确认”键则粉尘浓度以新的参数参与计算。

注意：此参数由大量实验测得，非专业人员请勿随意设置。

c、结果显示

进入显示功能选项后仪器显示如下：

总尘浓度值

总尘编号

呼吸尘浓度值

呼吸尘编号

用户可用上翻或下翻键进行翻页查看所需编号的粉尘浓度值，粉尘编号各1—42，共计7页。

用户可按“确认”键后仪器显示如下：

若用户按“放弃”键，则仪器内所存储的采样数据不作变动，下次测量时采样编号在目前编号后自动加“1”。

若用户按“确认”键，则仪器内所存储的采样数据全部清零，下次测量时采样编号从“1”开始。

d、功能检查

进入功能检查功能选项后，仪器显示如下：

按数字键“1”可对N值进行重复测量，按“放弃”键重测，按“确认”键返回主菜单。

按数字键“2”可检测仪器的流量值，按“放弃”键返回主菜单。

7．故障分析与排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按“开关”键后没有显示。 | 长时不用，电池出现自放电现象。 | 用专用充电器对主机充电后即可。 |  |
| 欠压指示的红色灯亮 | 电池电压不足 | 用专用充电器充电 |  |
| 仪器启动后突然关机。 | 抽气泵皮碗破裂或皮碗连杆脱落。 | 更换抽气泵皮碗并上好连杆。 |  |
| 仪器检测不出粉尘浓度。 | 使用不当，采尘量太少。 | 需增加采样时间，重新测量。 |  |

测尘仪所用电池组为本质安全型，更换时必须选用我公司的测尘仪专用电池组，用户对于与本安有关的元器件参数不得随意更换。

8．保养与维修

严格按使用说明书操作，用完后保持测尘仪清洁。冲击头上用过的玻璃片要用酒精冲洗干净，准备下次再用。

在本仪器停止使用或存放时，请从检测装置中取出滤膜夹单独存放，以免在仪器内碰撞变形而影响使用。

仪器在第一次开机使用时，应首先开机预热200s，在开机预热前将空白滤膜插入检测装置。

CCX1000型直读式测尘仪内部装有一个低能β射线源，该β射线源的活度只有5微居，对人体和环境无任何伤害，但是，用户不得自行维护、调整和处理封装在仪器内的β射线源。

仪器使用过程中出现故障，应及时返回地面，送仪器专修人员进行检修，以保证仪器正常工作。

仪器使用结束后应妥善保管，连续三个月不用，应进行充电一次。

9． 包装和标志

1.产品放入塑料袋中装入木箱，箱内用泡沫和纸屑卡紧；

2.包装箱内放有产品合格证、使用说明书及装箱清单各1份；

3.包装箱上注明：

a 制造厂名、地址

b 产品型号及名称

c 体重和毛重

d 箱体长、宽、高

e “小心轻放”、“防潮”、“向上”等标志

f 收货单位、名称、地址

g 出厂日期

10．运输、贮存

仪器可采用包括陆运、水运和空运在内的各种方式进行运输，运输中须防止雨淋，防止与腐蚀品混装。

仪器应贮存于具有良好的通风条件，温度在-40℃~+60℃，相对湿度不大于80%的仓库内，空气中不应含有酸、碱等腐蚀性气体。存放期超过一年以上的产品出厂或使用前应逐台检查，更换锈蚀的元器件并重新进行出厂检验。

11．开箱及检查

开箱后应检查各部件螺丝是否松动，是否有说明书、产品合格证、防爆合格证、安全标志证，配套部件是否和装箱单上一致。

12．售后服务

测尘仪自出厂之日起，一年内由于产品质量问题引起的故障，经确认后，本公司负责免费保修。若因使用不当，导致仪器损坏的，本公司仅收配件及器材的成本费。我公司遵循“用户放心、满意”的售后服务宗旨，将对本公司产品实行终身保修服务。

单位：金坛市泰纳仪器厂

地址：金坛市南环二路66号

邮编：213200

电话：0519-2899292  2899797

# Text boxes

1——浓度测量

2——参数设置

3——结果显示

4——功能检查

N1：

N1：

××S

请输入采样时间

××××S

重测          确认

N1：×××××

00S

重测          确认

采样时间  ××××S

N2：

粉尘浓度

×××．×mg/m3

- 呼吸尘编号：××

- 总尘编号：  ××

参数设置

C1： ××××

放弃          确认

7

呼吸尘      总尘

××.  ×××.×    ××.  ×××.×

××.  ×××.×    ××.  ×××.×

××.  ×××.×    ××.  ×××.×

采样编号清零

放弃         确认

1—显示

2—流量