HC－2301 型自动水质采样器

使用说明书

2003年10月

HC-2301型（混采便携式）自动水质采样器是我公司最新推出的用于污染源及水源监测和总量控制的环保仪器。它采用了先进的蠕动泵取水方式，由单片机控制工作。用户可根据需要输入采样时间间隔、采样量及采样时间。它可在线自动完成相应的工作。广泛应用于城市排水监测及工矿企业排污监测。是市政和环保监测部门加强管理，提高工作效率的必备仪器之一。

一·主要性能指标:

- 采样控制：

时间控制采样，采样时间间隔：天、小时、分钟任意设定。？？？

- 采样方式：等时混合平均样

可采N个水样(10<N<200)。与采样量有关。

- 吸程：7.2米。

- 采样重复精度：±10ml。

- 储水容器：1个10升聚乙烯瓶。

- 全部中文菜单，人机对话方式，需要人为干预的时侯均有中文提示。

- 工作环境温度：0℃ 至 +50℃。

- 电源：DC12V蓄电池或AC220V±10%，亦可交直两用。

- 功率：40W。

- 外形尺寸：(430mm(645mm(直径(高)。

- 重量：18Kg。

二·键盘使用说明

- 功能键

- 手动    ：手动采样（第二功能：用于输入小数点）。

- 停止    ：退出当前菜单,返回上一个菜单；

结束采样程序（泵工作时不起作用）。

- 泵正转  ：泵抽水。第二功能：用于向左选择显示器上显示的菜单（闪动即

选中）。

- 泵反转  ：泵排水（第二功能：用于向右选择显示器上显示的菜单（闪动即

选中）。

- ：（“回车”键）确认已输入的参数及选择项。每次输入参数或选

择完毕即按此键。

- 自动    ：按自动即开始执行采样程序。

- 数字键

0 - 9      : 用于输入所需参数。

三·采样器使用注意事项：

- 仪器使用 AC220V电源时要接好地线，以确保安全。

- 仪器使用蓄电池时，蓄电池要充足电，否则仪器不能正常工作且易损坏蓄电池。

- 用蓄电池工作时，采样器连续开机应少于一周，以保证蓄电池电压不低于10.5V，否则会损坏蓄电池。

- 要定期检查泵管，如果损坏要马上更换。更换泵管时，泵管与泵壳之间要留出3至5毫米间隙，不要贴合太紧。

- 泵管更换后，先按“泵正转”或“泵反转”键，让泵转动一会，直到泵运转正常，无卡住现象，泵管既安装完毕。

- 仪器出现异常情况，请立即切断电源，并通知厂家维修，不得自行拆卸。

四·仪器菜单说明：

- 系统参数菜单说明：

1.设置时钟      --- 用于设定仪器内的时间，仪器运行以此时间为依据。

2.管长          --- 用于设定采样器吸管长度。（泵管清洗次数一般设为0）

3.系统信息      --- 用于查看仪器的有关信息。

4.退出          --- 退出设置，返回开机状态。

- 工作程序菜单说明：

- 采样时间间隔  --- 设置采样的时间间隔。

- 采样量        --- 设置采样量。

- 采样次数      --- 设置采样次数，即N。

- 采水深度      --- 设置采集水样的深度。（蠕动泵到水面的垂直距离）

- 采样延迟      --- 启动自动采样至开始时间间隔记数（或开始流量记数、

脉冲记数）之间的时间。？？？

- 程序流程图：

泰纳

2003:10:21  6/00/00

按“回车”键

按“运行”键

[工作程序  系统参数]

设置

开始运行设定的程序

- 设置时钟

- 管长

- 系统信息

- 退出

采样时间间隔

采样量

采样次数

采水深度

采样时间

按“回车”后存储设置的参数并

退回至开机状态

泰纳

2003:10:21  7/06/08

六·仪器使用举例说明：

系统配置菜单:

| 显示器显示 | 说明 |
| --- | --- |
| 泰纳 2003/05/18 8:00:00 | 接通电源，打开仪器面板的电源开关，显示如左。上行为单位名称, 下行为年/ 月/ 日 时: 分: 秒 |
| 〔工作程序 系统参数〕 设置 | 按“回车”后, 显示如左。其中系统参数在闪动, 按“回车”键，即选中配置菜单 |
| 1．设置时钟 2. 管长 3. 系统信息 4.退出 请输入菜单前的数字 | 输入菜单前的数字后，按“回车”键即选中相应的菜单。按１，按“回车”，进入时钟设置菜单。 |
| 年 月 日 时 分 2003／05／28 15：30 | 输入正确的时间，并按“回车”键。如果输入的数字错误，则反复按数字键，直到输入正确的数字。按“← →”键可以移动光标到所需位置。输入正确的时间，是保证采样器正常使用的必要条件。 |
| 1．设置时钟 2. 管长 3. 系统信息 4.退出 请输入菜单前的数字 | 按2，按“回车”，进入吸管长度设置菜单。如果采样器配置的吸管长8米，输入管长800ｃｍ。或输入实际的吸管长度值。 |
| 1．设置时钟 2. 管长 3. 系统信息 4.退出 请输入菜单前的数字 | 按3，按“回车”，可查看软件版本和使用次数等信息。 |
| 1．设置时钟 2. 管长 3. 系统信息 4.退出 请输入菜单前的数字 | 按4，按“回车”，仪器将退出“系统参数”设置并返回开机状态。 |

程序设置菜单:

| 显示器显示 | 说明 |
| --- | --- |
| 泰纳 1998:05:18 8/00/00 | 接通电源，打开仪器后面的电源开关，显示如左。上行为单位名称, 下行为“ 年/ 月/ 日 时: 分: 秒”。按“回车”。 |
| 〔工作程序 系统参数〕 设置 | 显示如左。其中“工作程序”菜单在闪动, 再按 “回车”键即选中“工作程序”菜单。 |
| 请输入采样时间间隔 00天04小时00分钟 | 天、小时、分钟、可根据需要全选填或单独选填，如采样时间间隔为4小时，输入如左所示。？？？ |
| 请输入采样量 100（50-1000）ml | 输入所需的采样量，如采100毫升，则按100，按“回车”键。按“停止”键可以返回上一个菜单。 |
| 请设置采样次数 8（1-200）次 | 输入所需的采样次数，如果输入的数字错误，则反复按数字键，直到输入正确的数字。按“停止”键可以返回上一个菜单。 |
| 请输入采水深度 200（100-700）cm | 输入污水水面到采样器蠕动泵的垂直距离。如为2米。则按200，按“回车”键。按“停止”键可以返回上一个菜单。 |
| 设置采样的起始时间 2003年05月28日15时30分 | 设置开始采样的时间，输完数字按“回车”键。直至输完。 ？？？ |
| 程序设置完成 | 按“自动“键开始执行程序。 |

仪器手动方式的使用:

| 显示器显示 | 说明 |
| --- | --- |
| 泰纳 2003:05:18 8/00/00 | 在开机状态，显示如左。此时，按“手动”键。 |
| 请输入采样量 100（50-1000）ml | 输入采样量100ml. |
| 请输入采水深度 100（100-700）cm | 输入采水深度1米。 |
| 按手动采样键既开始采样 按停止键不采样 | 按手动采样键既开始采样，采样结束后自动返回到开机状态。 |
| 北京格雷斯普科技开发公司 2003:05:18 8/00/00 | 在开机状态。利用泵正反转的功能，可以清洗泵管，按“泵正转”键。 |
| 泵正转抽水 | 泵开始正转，再按“泵正转”键，则停止。 |
| 北京格雷斯普科技开发公司 1998:05:18 8/00/00 | 按“泵反转”键。 |
| 泵反转排水 | 泵开始反转，再按“泵反转”键，则停止。 |

随着产品的更新换代,说明书将有所变动, 采样器的技术条件和使用方法，均以采样器装箱的说明书为准。

HC-2301 型自动污水采样器装箱单

- 主机                          1台

- 电源                          1个

- 泵管                          1根

- 管接头                        2个

- 管卡子                        3个

- 过滤头                        1个

- 水管                          1根（6米）

- 取样桶                        1个（10升）

- 仪器使用说明书                1本